BME-NTI-396/2007

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Nukleáris Technikai Intézet

Beton próbatestek abszorpciós sajátosságainak vizsgálata

Zárójelentés

Szerző:

Dr. Zagyvai Péter

Ellenőrizte:

Dr. Czifrus Szabolcs

Jóváhagyta:

Dr. Aszódi Attila

igazgató

BME Intézményi azonosító: FI 23344

Budapest, 2007. szeptember

Dokumentum-leírás

(Minőségbiztosítási adatok)

| Dokumentum típusa | Zárójelentés szakértői feladat teljesítésére szóló szerződés keretében |
| --- | --- |
| Dokumentum címe (megnevezése) | Beton próbatestek abszorpciós sajátosságainak vizsgálata |
| Dokumentum nyilvántartási száma a BME NTI-nél | BME-NTI-396/2007 |
| Verziószám | 1.1 |
| Elérés | NTI Dokumentumtár |
| File-azonosító | NTI_396_2007_beton.doc |
| Fejezetek száma | 4 |
| Oldalak száma | 27 |
| Ábrák száma | 1 |
| Táblázatok száma | 35 |
| A dokumentumhoz mellékelt CD adathordozó tartalma | NTI_396_2007_beton.doc |
| A vonatkozó szerződés adatai |  |
| Megrendelő | BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék |
| Vállalkozó | BME Nukleáris Technikai Intézet |
| Szerződés nyilvántartási száma Megrendelőnél | Xxx |
| Szerződés nyilvántartási száma (témaszáma) Vállalkozónál | Xxx |
| Vállalkozó szerződési ajánlattételének dátuma | 2007. 06. 11. |
| Szerződés aláírásának dátuma Megrendelőnél | 2007. 07.05. |
| Szerződés teljesítésének határideje | 2007. 09. 30. |
| Vállalkozó kijelölt képviselője | Dr. Zagyvai Péter |
| Megrendelő kijelölt képviselői | Dr. Salem Georges Nehme |

Jelen dokumentum, illetve az annak alapját képező munka a BME NTI minőségügyi kézikönyvének megfelelően, továbbá a vonatkozó ISO 9001 ajánlások betartásával készült.

|  | Név |  | Aláírás | Dátum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Készítette | Dr. Zagyvai Péter | egyetemi docens |  | 2007.09.19. |
| Ellenőrizte | Dr. Czifrus Szabolcs | egyetemi docens |  | 2007.09.22. |
| Jóváhagyta | Dr. Aszódi Attila | egyetemi docens |  | 2007.09.25. |

Tartalom

1. Bevezetés	5

2. a vizsgálatokhoz alkalmazott berendezések és módszerek	6

3. mérési eredmények	9

4. értékelés, összefoglalás	26

# 1. Bevezetés

A radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére tervezett építményekhez készítendő beton építőelemek és helyszíni betonok minősítésére számos vizsgálati módszer alkalmazható. A fizikai jellemzők és a kémiai összetétel meghatározására irányuló eljárások időbeliségük tekintetében kétfélék lehetnek: az adott időpontban fennálló állapotot felmérő sztatikus vizsgálatok, illetve az anyag tulajdonságainak változását leíró dinamikus módszerek. E jelentésben az ionizáló gammasugárzás abszorpciójával jellemezzük a vizsgált beton próbatesteket, azaz sztatikus módszert alkalmaztunk. A sugárvédelem területén alkalmazható dinamikus vizsgálati módszerként – a későbbiek folyamán - a sugártűrés meghatározása ajánlható, a próbatest által elnyelt dózis függvényében összekapcsolva bizonyos fizikai és kémiai minősítési eljárásokkal, pl. a szilárdság változásával, a porozitással vagy különböző mesterséges és környezeti anyagokra, elsősorban vizes oldatokra vonatkozó kimoshatósággal, illetve átbocsátási ellenállással.

# 2. a vizsgálatokhoz alkalmazott módszerek és berendezések

A gammasugárzás elleni védelem képességének vizsgálati módszere az abszorbens lineáris abszorpciós együtthatójának, vagy más, a sugárvédelemben és a sugárzások fizikájában elterjedt elnevezéssel térfogategységre jutó makroszkópikus abszorpciós hatáskeresztmetszetének meghatározása.

Az abszorbens felületére merőlegesen beeső fotonsugárzás esetében a gyengítetlenül továbbhaladó részecskeáram (intenzitás), illetve az intenzitás által az eléje helyezett mérőberendezésben kifejtett elnyelt dózis az alább ismertetendő „legegyszerűbb” helyzet körülményei között az abszorbens rétegvastagságának exponenciális függvénye.

[1]

[2]

A fenti egyenletekben I0 és  az abszorbens alkalmazása nélkül regisztrálható intenzitás [cps], illetve dózisteljesítmény [µSv/h]; µ az abszorpciós együttható [m-1], pontosabban [m2/m3], x pedig a sugárzás terjedési irányára merőlegesen elhelyezett abszorbens rétegvastagsága [m]. Az [1] – [2] egyenletek érvényessége korlátozott, emellett a mért intenzitás, illetve dózisteljesítmény, és ezáltal az egyenletek felhasználásával kapott bármely más származtatott mennyiség valószínűségi jellegű, sztochasztikus.

Az érvényességet illetően a részletes levezetést mellőzve arra érdemes figyelmet fordítani, hogy a gyengülés során a teljes elnyelődés mellett bizonyos mértékben rugalmatlan, tehát energiacsökkenéssel és irányváltozással járó szórás is bekövetkezik. Ennek intenzitás- illetve dózisjáruléka akkor lesz elhanyagolható (azaz az általa okozott dózisteljesítmény-növekmény 5 %-nál kisebb), ha a réteg elegendően vékony, amely feltétel (µ×x) < 2 esetben a vizsgált energiatartományban (0.6 MeV és 1.3 MeV között) gyakorlatilag minden abszorbens anyagnál teljesül [BENNET 04]. Mint látni fogjuk, ez a feltétel vizsgálataink során megvalósult. Ebben az ideális esetben az abszorpciós együttható az alábbi egyszerű összefüggéssel alakítható át a gyakorlatban elterjedten alkalmazott felezési rétegvastagsággá:

[3]

Mint említettük, a radioaktív bomlás eredményeképpen jelentkező gammasugárzás abszorpciójának vizsgálata számos okból sztochasztikus jellegű. A részecskefizikai alapok részletezése nélkül is közismert, hogy a fotonsugárzás és az anyagi közeg elektronjai közötti energiacsere véletlenszerű. Ehhez járul a sugárzás forrásának, a radioaktív bomlásnak szintén inherens véletlenszerűsége. A detektálási folyamat több lépését is jellemző bizonytalanság, valamint az abszorbens anyagának mikro- és makroszkópikus inhomogenitása nem inherens tulajdonság, de mindkettő kiküszöbölhetetlen, így tovább növelik a folyamat valószínűségi jellegét.

Az [1] – [3] abszorpciós egyenletek a fentebb tárgyalt feltételek mellett azonos atomokból felépülő anyagokra alkalmazhatók közvetlenül. Kémiailag jól definiálható összetételű anyagoknál az eredő „effektív” abszorpciós hatáskeresztmetszet a fenti valószínűségi elvek továbbvitelével az alkotóelemek elemi hatáskeresztmetszeteinek súlyozott összege lesz:

[4]

A [4] egyenletben az „i” index az az adott vegyületet vagy keveréket alkotó elemek minőségére utal, wi az i-edik elem „atomtörtje”, „találati valószínűsége”, azaz az elem atomjai számának aránya az anyagot alkotó összes atomszámához képest. Ez a paraméter akkor lesz valóban jellemző a vizsgálandó anyagokra, ha a wi atomtörtek értéke az anyag teljes mennyiségére érvényes, azaz az adott atomfajta előfordulása a próbatest egyes kisebb (de nem infinitezimális) részleteiben ugyanaz, mint a teljes térfogatra nézve.

Végül, de nem utolsó sorban a fenti egyszerű összefüggések alkalmazása akkor elfogadható, ha a sugárforrásból kilépő részecskék kinetikus energiája homogén, mert ha ez a feltétel nem áll fenn, akkor a különböző energiájú beérkező fotonokra rendre különböző makroszkópikus hatáskeresztmetszet vonatkozik. Ekkor viszont a [2] egyenlet már csak az egyes energiakomponensekre külön-külön lenne alkalmazható, az összegként adódó dózisteljesítményre természetesen már nem. A monoenergetikus sugárforrások száma nem túlságosan nagy, vizsgálatainkhoz egy, a gammasugárzás abszorpciójánál elfogadott vizsgálandó energiatartományban, 0.05 MeV és 3 MeV között ténylegesen monoenergetikus (137Cs) és egy jó közelítéssel ilyen tulajdonságú (60Co) standard forrást használtunk fel.

A beton próbatestek minősítése során nem szükséges az előbbiekben taglalt valószínűségi tényezők külön-külön történő elemzése, elegendő, ha a sugárgyengülés vizsgálatát egy-egy próbatest lehetőleg minél több pontján végezzük el. Így elégséges számú adat áll majd rendelkezésünkre a kiválasztott minősítő paraméter, az abszorpciós együttható, illetve a felezési rétegvastagság reprodukálhatóságának, tapasztalati szórásának ([5a] és [5b] egyenletek) meghatározására. A relatív tapasztalati szórás (rsd) önmagában is minősítő paramétert képez, hiszen két, egyébként azonos abszorpciós képességű anyag közül nyilvánvalóan a jobb (kisebb) reprodukálhatóságú mintát tartjuk előnyösebbnek.

[5a]

[5b]

A fenti összefüggésekben az adott próbatesten kijelölt összes (n) döfésponttal meghatározott „lokális” abszorpciós együtthatók átlaga. Természetesen ugyanígy járhatunk el, ha a felezési rétegvastagságot használjuk fel minősítő paraméterként. A vizsgálatokhoz kapott próbatestek közül a nagyobbakon 9, a kisebbeken 4 döféspontot jelöltünk ki, egyenletes eloszlásban. A mérésekhez egységesen 1 m forrás – detektor távolságot állítottunk be, és meghatároztuk a két, árnyékolás és kollimáció segítségével pontszerűvé alakított sugárforrás gyengítetlen dózisteljesítményét. Ezután az ismert vastagságú próbatesteket – szintén egységesen – a forrástól 80 cm-re helyeztük a sugárforrástól, így az esetleges szórt sugárzási hányad hatását, ha ki nem is küszöbölhetjük, de egységesítjük, így az eredményeket igen csekély mértékben befolyásolhatják. Ebben az elrendezésben (1. ábra) mértük meg a gyengített dózisteljesítményt mintánként 9, illetve 4 beállításban.

1. ábra

Mérési elrendezés beton próbatestek abszorpciós vizsgálatához

Mint a fenti ábrán is látható, a méréseket a Magyarországon OMH (most MKEH, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal) típusvizsgálattal és érvényes egyedi hitelesítéssel rendelkező FH-40-G típusú dózisteljesítmény-mérővel hajtottuk végre. A berendezés proporcionális számlálót alkalmaz, működésének részletes leírása az interneten [THERMO 07] is hozzáférhető. Számunkra lényeges sajátosság, hogy a kijelzett érték a közvetlen mérési eredményekből (adott, de a mérések függvényében változó időtartam során gyűjtött válaszjelek (beütések) száma) a beépített mikroprocesszor által átszámított dózisteljesítmény. A konvertáló program által megvalósított adatfeldolgozó algoritmus a gyors pozitív változások („felugrás”) követésére érzékeny, ugyanakkor a csökkenő, illetve állandó szint statisztikus hatását tompító programrészleteket alkalmaz. A mérőberendezést és a próbatesteket egy saját készítésű, mm-es pontosságú pozícionálást lehetővé tevő bemérő padon rögzítettük.

# 3. mérési eredmények

A méréseket az előbbiekben ismertetett eszközökkel 2007. VII. 13. – VIII. 9. között végeztük, 60Co- és 137Cs-sugárforrásokkal.

3.1. Abszorpciós mérések 60Co sugárforrás dózisterében

A 60Co két, azonos gamma-gyakoriságú gammavonalának energiája 1.17 MeV és 1.33 MeV. Ezt a két közeli energiát a sugárvédelmi méréstechnikában elfogadott módon egy, a két gammavonal együttes gyakoriságával és átlagos, azaz 1.25 MeV energiával jellemzett fiktív gammavonalnak tekintjük. A sugárforrás aktivitása a mérések időpontjában 8.19 MBq volt, a gyengítetlen kollimált sugárzás dózisteljesítménye a háttér korrekciója után 1 m távolságban 1.81 ± 0.02 µSv/h volt.

3.1.1. Etalonmérések

Az etalon próbatesteken 9, a próbatest felületén egyenletes eloszlású döféspontot jelöltünk ki.

X I. etalon próbatest vizsgálata

| 60Co dózistere |
| --- |
| Mintakód: X.I. [etalon] |
| Átlagos rétegvastagság: 10.2 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.099 ± 0.006 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 1.09 |
| 2 | 0.98 |
| 3 | 1.00 |
| 4 | 1.04 |
| 5 | 1.04 |
| 6 | 1.08 |
| 7 | 1.01 |
| 8 | 1.04 |
| 9 | 1.01 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 0.933 ± 0.036 |

1/a táblázat

X. I. etalon próbatest mérési eredményei 60Co sugárforrással

A fenti mérésekkel kapott átlagos átbocsátási hányadot (az abszorbenssel mért dózisteljesítmény és az ugyanolyan forrás-detektor elrendezésben mért gyengítetlen dózisteljesítmény hányadosát, a [2] egyenlet szerinti jelöléssel -t), valamint annak a tapasztalati szórásból számított relatív bizonytalanságát az alábbi 1/b táblázat mutatja be.

| Mintakód | Vastagság [cm] | Átbocsátási hányad | Relatív bizonytalanság [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| X I. | 10.2 | 0.515 | 3.9 |

1/b táblázat

X.I. etalon próbatest átbocsátási hányada 60Co sugárforrással

Az átbocsátási hányadból a [2] egyenlet egyszerű átrendezésével kiszámítható µ [cm-1] abszorpciós együtthatót, illetve a [3] egyenlettel számított X1/2 felezési rétegvastagságot, valamint utóbbi mennyiségnek a korábban közölt mérési bizonytalanságból a közismert közelítő hibaterjedési (variancia analízis) módszer alkalmazásával számított σ becsült szórását, tehát a mérések végeredményét az alábbi 1/c táblázat mutatja be.

| Mintakód | µ [cm-1] | X1/2 ± σ [cm] |
| --- | --- | --- |
| X I. | 0.0651 | 10.65 ± 0.63 |

1/c táblázat

X.I. etalon próbatest abszorpciós együtthatója és felezési rétegvastagsága 60Co sugárforrással

X II. etalon próbatest vizsgálata

| 60Co dózistere |
| --- |
| Mintakód: X.II. [etalon] |
| Átlagos rétegvastagság: 9.9 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.099 ± 0.006 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 0.87 |
| 2 | 0.80 |
| 3 | 0.73 |
| 4 | 0.96 |
| 5 | 0.93 |
| 6 | 0.94 |
| 7 | 0.90 |
| 8 | 0.88 |
| 9 | 0.87 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 0.777 ± 0.072 |

2/a táblázat

X. II. etalon próbatest mérési eredményei 60Co sugárforrással

A fenti mérésekkel kapott átlagos átbocsátási hányadot, valamint annak a tapasztalati szórásból számított relatív bizonytalanságát az alábbi 2/b táblázat mutatja be. A próbatestre vonatkozó abszorpciós együtthatót és felezési rétegvastagságot, valamint annak becsült szórását a 2/c táblázat közli.

| Próbatest jelzete | Vastagság [cm] | Átbocsátási hányad | Relatív bizonytalanság [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| X II. | 9.9 | 0.429 | 9.3 |

2/b táblázat

X.II. etalon próbatest átbocsátási hányada 60Co sugárforrással

| Mintakód | µ [cm-1] | X1/2 ± σ [cm] |
| --- | --- | --- |
| X II. | 0.0855 | 8.11 ± 0.89 |

2/c táblázat

X.II. etalon próbatest abszorpciós együtthatója és felezési rétegvastagsága 60Co sugárforrással

3.1.2. Mérések az „N1” próbatestekkel

Az N1 próbatesteken kisebb méretük miatt 4, a próbatest felületén egyenletes eloszlású döféspontot jelöltünk ki.

| 60Co dózistere |
| --- |
| Mintakód: N1 - 1/1 |
| Átlagos rétegvastagság: 7.3 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.099 ± 0.006 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 0.91 |
| 2 | 0.84 |
| 3 | 0.92 |
| 4 | 0.87 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 0.786 ± 0.037 |

3/a táblázat

N1 – 1/1 próbatest mérési eredményei 60Co sugárforrással

| 60Co dózistere |
| --- |
| Mintakód: N1- 2/1 |
| Átlagos rétegvastagság: 7.7 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.099 ± 0.006 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Mért dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 0.94 |
| 2 | 0.93 |
| 3 | 0.869 |
| 4 | 0.83 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 0.791 ± 0.054 |

3/b táblázat

N1 – 2/1 próbatest mérési eredményei 60Co sugárforrással

| 60Co dózistere |
| --- |
| Mintakód: N1 – 3/1 |
| Átlagos rétegvastagság: 7.6 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.099 ± 0.006 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Mért dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 0.89 |
| 2 | 0.98 |
| 3 | 0.91 |
| 4 | 0.98 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 0.841 ± 0.047 |

3/c táblázat

N1 – 3/1 próbatest mérési eredményei 60Co sugárforrással

A fenti mérésekkel a három, azonos módon készült próbatestre kapott átlagos átbocsátási hányadot, valamint annak a tapasztalati szórásból számított relatív bizonytalanságát az alábbi 3/d táblázat mutatja be. A próbatesteket jellemző abszorpciós együtthatót és felezési rétegvastagságot, valamint az átlagos felezési rétegvastagság becsült szórását a 3/e táblázat közli.

| Próbatest jelzete | Vastagság [cm] | Átbocsátási hányad | Relatív bizonytalanság [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 – 1/1 | 7.3 | 0.434 | 4.7 |
| N1 – 2/1 | 7.7 | 0.437 | 6.8 |
| N1 – 3/1 | 7.6 | 0.464 | 5.6 |

3/d táblázat

N1 próbatestek átbocsátási hányada 60Co sugárforrással

| Próbatest jelzete | µ [cm-1] | X1/2 [cm] |
| --- | --- | --- |
| N1 – 1/1 | 0.114 | 6.06 |
| N1 – 2/1 | 0.108 | 6.44 |
| N1 – 3/1 | 0.101 | 6.87 |
| N1 próbatestek átlagos felezési rétegvastagsága és szórása | 6.46 ± 0.41 [cm] |

3/e táblázat

N1 próbatestek abszorpciós együtthatója és felezési rétegvastagsága 60Co sugárforrással

3.1.3. Mérések az „N2” próbatestekkel

Az N2 próbatesteken 9, a próbatest felületén egyenletes eloszlású döféspontot jelöltünk ki.

| 60Co dózistere |
| --- |
| Mintakód: N2 - 1/2 |
| Átlagos rétegvastagság: 6.9 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.099 ± 0.006 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 1.02 |
| 2 | 1.01 |
| 3 | 1.03 |
| 4 | 1.04 |
| 5 | 1.02 |
| 6 | 1.04 |
| 7 | 0.98 |
| 8 | 1.00 |
| 9 | 1.02 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 0.919 ± 0.019 |

4/a táblázat

N2 – 1/2 próbatest mérési eredményei 60Co sugárforrással

| 60Co dózistere |
| --- |
| Mintakód: N2- 2/2 |
| Átlagos rétegvastagság: 6.7 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.099 ± 0.006 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Mért dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 1.08 |
| 2 | 1.02 |
| 3 | 1.09 |
| 4 | 1.15 |
| 5 | 1.04 |
| 6 | 0.89 |
| 7 | 0.89 |
| 8 | 1.10 |
| 9 | 0.97 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 0.927 ± 0.092 |

4/b táblázat

N2 – 2/2 próbatest mérési eredményei 60Co sugárforrással

| 60Co dózistere |
| --- |
| Mintakód: N2 – 3/2 |
| Átlagos rétegvastagság: 6.8 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.099 ± 0.006 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Mért dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 0.95 |
| 2 | 0.85 |
| 3 | 1.04 |
| 4 | 1.01 |
| 5 | 1.06 |
| 6 | 1.14 |
| 7 | 1.01 |
| 8 | 1.1 |
| 9 | 1.06 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 0.925 ± 0.085 |

4/c táblázat

N2 – 3/2 próbatest mérési eredményei 60Co sugárforrással

A fenti mérésekkel a három, azonos módon készült próbatestre kapott átlagos átbocsátási hányadot, valamint annak a tapasztalati szórásból számított relatív bizonytalanságát az alábbi 4/d táblázat mutatja be. A próbatesteket jellemző abszorpciós együtthatót és felezési rétegvastagságot, valamint az átlagos felezési rétegvastagság becsült szórását a 4/e táblázat közli.

| Próbatest jelzete | Vastagság [cm] | Átbocsátási hányad | Relatív bizonytalanság [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| N2 – 1/1 | 6.9 | 0.507 | 2.1 |
| N2 – 2/2 | 6.7 | 0.512 | 9.9 |
| N2 – 3/2 | 6.8 | 0.482 | 5.5 |

4/d táblázat

N2 próbatestek átbocsátási hányada 60Co sugárforrással

| Próbatest jelzete | µ [cm-1] | X1/2 [cm] |
| --- | --- | --- |
| N2 – 1/2 | 0.0983 | 7.05 |
| N2 – 2/2 | 0.100 | 6.93 |
| N2 – 3/2 | 0.107 | 6.46 |
| N2 próbatestek átlagos felezési rétegvastagsága és szórása | 6.81 ± 0.31 [cm] |

4/e táblázat

N2 próbatestek abszorpciós együtthatója és felezési rétegvastagsága 60Co sugárforrással

3.1.4. Mérések az N/3 próbatestekkel

E próbatestek jelzete kissé eltért az előzőekétől (N1/3, N2/3, N3/3), de a többitől való megkülönböztethetőség miatt ezeket a továbbiakban együttes elnevezéssel N/3 próbatestekként szerepeltetjük. Az N/3 próbatesteken 9, a próbatest felületén egyenletes eloszlású döféspontot jelöltünk ki.

| 60Co dózistere |
| --- |
| Mintakód: N 1/3 |
| Átlagos rétegvastagság: 6.8 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.099 ± 0.006 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Mért dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 0.94 |
| 2 | 1.01 |
| 3 | 0.96 |
| 4 | 1.00 |
| 5 | 0.97 |
| 6 | 0.98 |
| 7 | 0.88 |
| 8 | 0.91 |
| 9 | 0.90 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 0.851 ± 0.046 |

5/a táblázat

N 1/3 próbatest mérési eredményei 60Co sugárforrással

| 60Co dózistere |
| --- |
| Mintakód: N 2/3 |
| Átlagos rétegvastagság: 6.6 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.099 ± 0.006 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Mért dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 1.06 |
| 2 | 1.12 |
| 3 | 1.10 |
| 4 | 1.08 |
| 5 | 1.05 |
| 6 | 1.06 |
| 7 | 1.03 |
| 8 | 1.04 |
| 9 | 1.08 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 0.970 ± 0.029 |

5/b táblázat

N 2/3 próbatest mérési eredményei 60Co sugárforrással

| 60Co dózistere |
| --- |
| Mintakód: N 3/3 |
| Átlagos rétegvastagság: 6.6 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.099 ± 0.006 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Mért dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 1.01 |
| 2 | 1.08 |
| 3 | 1.13 |
| 4 | 1.02 |
| 5 | 1.03 |
| 6 | 1.04 |
| 7 | 1.10 |
| 8 | 0.96 |
| 9 | 0.92 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 0.934 ± 0.071 |

5/c táblázat

N 3/3 próbatest mérési eredményei 60Co sugárforrással

A fenti mérésekkel a három, azonos módon készült próbatestre kapott átlagos átbocsátási hányadot, valamint annak a tapasztalati szórásból számított relatív bizonytalanságát az alábbi 5/d táblázat mutatja be. A próbatesteket jellemző abszorpciós együtthatót és felezési rétegvastagságot, valamint az átlagos felezési rétegvastagság becsült szórását az 5/e táblázat közli.

| Próbatest jelzete | Vastagság [cm] | Átbocsátási hányad | Relatív bizonytalanság [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| N 1/3 | 6.8 | 0.470 | 5.4 |
| N 2/3 | 6.6 | 0.534 | 3.0 |
| N 3/3 | 6.6 | 0.516 | 7.6 |

5/d táblázat

N/3 próbatestek átbocsátási hányada 60Co sugárforrással

| Próbatest jelzete | µ [cm-1] | X1/2 [cm] |
| --- | --- | --- |
| N 1/3 | 0.111 | 6.24 |
| N 2/3 | 0.0946 | 7.33 |
| N 3/3 | 0.100 | 6.91 |
| N/3 próbatestek átlagos felezési rétegvastagsága és szórása | 6.83 ± 0.55 [cm] |

5/e táblázat

N/3 próbatestek abszorpciós együtthatója és felezési rétegvastagsága 60Co sugárforrással

3.2. Abszorpciós mérések 137Cs sugárforrás dózisterében

A 137Cs gamma-energiája 0.66 MeV. A sugárforrás aktivitása a mérések időpontjában 526 MBq volt, a gyengítetlen kollimált sugárzás dózisteljesítménye a háttér korrekciója után 1 m távolságban 34.0 ± 0.03 µSv/h volt.

3.2.1. Etalonmérések

X I. etalon próbatest vizsgálata

| 137Cs dózistere |
| --- |
| Mintakód: X.I. [etalon] |
| Átlagos rétegvastagság: 10.2 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.13 ± 0.01 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Mért dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 9.50 |
| 2 | 10.4 |
| 3 | 10.4 |
| 4 | 10.1 |
| 5 | 9.6 |
| 6 | 10.6 |
| 7 | 9.6 |
| 8 | 9.5 |
| 9 | 10.3 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 9.87 ± 0.45 |

6/a táblázat

X. I. etalon próbatest mérési eredményei 137Cs sugárforrással

A fenti mérésekkel kapott átlagos átbocsátási hányadot, valamint annak a tapasztalati szórásból számított relatív bizonytalanságát az alábbi 6/b táblázat mutatja be. A próbatestre vonatkozó abszorpciós együtthatót és felezési rétegvastagságot, valamint annak becsült szórását a 6/c táblázat közli.

| Mintakód | Vastagság [cm] | Átbocsátási hányad | Relatív bizonytalanság [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| X I. | 10.2 | 0.291 | 4.6 |

6/b táblázat

X.I. etalon próbatest átbocsátási hányada 137Cs sugárforrással

| Mintakód | µ [cm-1] | X1/2 ± σ [cm] |
| --- | --- | --- |
| X I. | 0.121 | 5.73 ± 0.21 |

6/c táblázat

X.I. etalon próbatest abszorpciós együtthatója és felezési rétegvastagsága 137Cs sugárforrással

X II. etalon próbatest vizsgálata

| 137Cs dózistere |
| --- |
| Mintakód: X.II. [etalon] |
| Átlagos rétegvastagság: 9.9 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.13 ± 0.01 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Mért dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 7.40 |
| 2 | 8.20 |
| 3 | 7.20 |
| 4 | 8.20 |
| 5 | 8.00 |
| 6 | 8.30 |
| 7 | 7.80 |
| 8 | 7.90 |
| 9 | 7.90 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 7.75 ± 0.37 |

7/a táblázat

X. II. etalon próbatest mérési eredményei 137Cs sugárforrással

A fenti mérésekkel kapott átlagos átbocsátási hányadot, valamint annak a tapasztalati szórásból számított relatív bizonytalanságát az alábbi 7/b táblázat mutatja be. A próbatestre vonatkozó abszorpciós együtthatót és felezési rétegvastagságot, valamint annak becsült szórását a 7/c táblázat közli.

| Mintakód | Vastagság [cm] | Átbocsátási hányad | Relatív bizonytalanság [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| X II. | 10.2 | 0.229 | 4.8 |

7/b táblázat

X.II. etalon próbatest átbocsátási hányada 137Cs sugárforrással

| Mintakód | µ [cm-1] | X1/2 ± σ [cm] |
| --- | --- | --- |
| X II. | 0.149 | 4.65 ± 0.15 |

7/c táblázat

X.II. etalon próbatest abszorpciós együtthatója és felezési rétegvastagsága 137Cs sugárforrással

3.2.2. Mérések az „N1” próbatestekkel

| 137Cs dózistere |
| --- |
| Mintakód: N1 - 1/1 |
| Átlagos rétegvastagság: 7.3 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.13 ± 0.01 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 9.40 |
| 2 | 8.60 |
| 3 | 9.10 |
| 4 | 8.90 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 8.87 ± 0.34 |

8/a táblázat

N1 – 1/1 próbatest mérési eredményei 137Cs sugárforrással

| 137Cs dózistere |
| --- |
| Mintakód: N1- 2/1 |
| Átlagos rétegvastagság: 7.7 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.13 ± 0.01 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Mért dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 8.60 |
| 2 | 9.10 |
| 3 | 8.40 |
| 4 | 8.50 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 8.52 ± 0.31 |

8/b táblázat

N1 – 2/1 próbatest mérési eredményei 137Cs sugárforrással

| 137Cs dózistere |
| --- |
| Mintakód: N1 – 3/1 |
| Átlagos rétegvastagság: 7.6 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.13 ± 0.01 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Mért dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 9.50 |
| 2 | 9.10 |
| 3 | 8.40 |
| 4 | 9.20 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 8.92 ± 0.47 |

8/c táblázat

N1 – 3/1 próbatest mérési eredményei 137Cs sugárforrással

A fenti mérésekkel a három, azonos módon készült próbatestre kapott átlagos átbocsátási hányadot, valamint annak a tapasztalati szórásból számított relatív bizonytalanságát az alábbi 8/d táblázat mutatja be. A próbatesteket jellemző abszorpciós együtthatót és felezési rétegvastagságot, valamint az átlagos felezési rétegvastagság becsült szórását a 8/e táblázat közli.

| Próbatest jelzete | Vastagság [cm] | Átbocsátási hányad | Relatív bizonytalanság [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 – 1/1 | 7.3 | 0.262 | 3.9 |
| N1 – 2/1 | 7.7 | 0.252 | 3.4 |
| N1 – 3/1 | 7.6 | 0.263 | 5.3 |

8/d táblázat

N1 próbatestek átbocsátási hányada 137Cs sugárforrással

| Próbatest jelzete | µ [cm-1] | X1/2 [cm] |
| --- | --- | --- |
| N1 – 1/1 | 0.183 | 3.79 |
| N1 – 2/1 | 0.179 | 3.87 |
| N1 – 3/1 | 0.176 | 3.94 |
| N1 próbatestek átlagos felezési rétegvastagsága és szórása | 3.87 ± 0.08 [cm] |

8/e táblázat

N1 próbatestek abszorpciós együtthatója és felezési rétegvastagsága 137Cs sugárforrással

3.2.3. Mérések az „N2” próbatestekkel

| 137Cs dózistere |
| --- |
| Mintakód: N2 – 1/2 |
| Átlagos rétegvastagság: 6.9 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.13 ± 0.01 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 9.92 |
| 2 | 10.8 |
| 3 | 9.80 |
| 4 | 10.4 |
| 5 | 9.60 |
| 6 | 10.7 |
| 7 | 10.6 |
| 8 | 11.2 |
| 9 | 11.2 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 10.34 ± 0.59 |

9/a táblázat

N2 – 1/2 próbatest mérési eredményei 137Cs sugárforrással

| 137Cs dózistere |
| --- |
| Mintakód: N2- 2/2 |
| Átlagos rétegvastagság: 6.7 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.13 ± 0.01 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Mért dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 10.2 |
| 2 | 9.91 |
| 3 | 10.2 |
| 4 | 11.8 |
| 5 | 10.6 |
| 6 | 10.6 |
| 7 | 11.4 |
| 8 | 10.9 |
| 9 | 10.4 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 10.54 ± 0.61 |

9/b táblázat

N2 – 2/2 próbatest mérési eredményei 137Cs sugárforrással

| 137Cs dózistere |
| --- |
| Mintakód: N2 – 3/2 |
| Átlagos rétegvastagság: 6.8 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.13 ± 0.01 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Mért dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 9.78 |
| 2 | 10.2 |
| 3 | 10.8 |
| 4 | 10.9 |
| 5 | 10.2 |
| 6 | 10.6 |
| 7 | 9.70 |
| 8 | 9.70 |
| 9 | 9.50 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 10.02 ± 0.52 |

9/c táblázat

N2 – 3/2 próbatest mérési eredményei 137Cs sugárforrással

A fenti mérésekkel a három, azonos módon készült próbatestre kapott átlagos átbocsátási hányadot, valamint annak a tapasztalati szórásból számított relatív bizonytalanságát az alábbi 9/d táblázat mutatja be. A próbatesteket jellemző abszorpciós együtthatót és felezési rétegvastagságot, valamint az átlagos felezési rétegvastagság becsült szórását a 9/e táblázat közli.

| Próbatest jelzete | Vastagság [cm] | Átbocsátási hányad | Relatív bizonytalanság [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| N2 – 1/1 | 6.9 | 0.305 | 5.7 |
| N2 – 2/2 | 6.7 | 0.311 | 5.8 |
| N2 – 3/2 | 6.8 | 0.296 | 5.2 |

9/d táblázat

N2 próbatestek átbocsátási hányada 137Cs sugárforrással

| Próbatest jelzete | µ [cm-1] | X1/2 [cm] |
| --- | --- | --- |
| N2 – 1/2 | 0.172 | 4.03 |
| N2 – 2/2 | 0.174 | 3.98 |
| N2 – 3/2 | 0.179 | 3.87 |
| N2 próbatestek átlagos felezési rétegvastagsága és szórása | 3.96 ± 0.08 [cm] |

9/e táblázat

N2 próbatestek abszorpciós együtthatója és felezési rétegvastagsága 137Cs sugárforrással

3.2.4. Mérések az „N/3” próbatestekkel

| 137Cs dózistere |
| --- |
| Mintakód: N 1/3 |
| Átlagos rétegvastagság: 6.8 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.13 ± 0.01 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Mért dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 10.9 |
| 2 | 10.5 |
| 3 | 10.8 |
| 4 | 11.1 |
| 5 | 10.4 |
| 6 | 11.8 |
| 7 | 11.2 |
| 8 | 10.7 |
| 9 | 11.1 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 10.81 ± 0.42 |

10/a táblázat

N 1/3 próbatest mérési eredményei 137Cs sugárforrással

| 137Cs dózistere |
| --- |
| Mintakód: N 2/3 |
| Átlagos rétegvastagság: 6.6 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.13 ± 0.01 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Mért dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 10.1 |
| 2 | 10.6 |
| 3 | 10.7 |
| 4 | 10.9 |
| 5 | 10.9 |
| 6 | 11.7 |
| 7 | 12.1 |
| 8 | 11.2 |
| 9 | 10.8 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 10.87 ± 0.60 |

10/b táblázat

N 2/3 próbatest mérési eredményei 137Cs sugárforrással

| 137Cs dózistere |
| --- |
| Mintakód: N 3/3 |
| Átlagos rétegvastagság: 6.6 cm |
| Háttér dózisteljesítmény: 0.13 ± 0.01 µSv/h |
| Mérési pont sorszáma | Mért dózisteljesítmény [µSv/h] |
| 1 | 10.3 |
| 2 | 12.0 |
| 3 | 10.8 |
| 4 | 10.8 |
| 5 | 10.1 |
| 6 | 11.4 |
| 7 | 9.87 |
| 8 | 11.9 |
| 9 | 11.2 |
| Átlag ± tapasztalati szórás (háttérkorrekcióval) | 10.80 ± 0.76 |

10/c táblázat

N 3/3 próbatest mérési eredményei 137Cs sugárforrással

A fenti mérésekkel a három, azonos módon készült próbatestre kapott átlagos átbocsátási hányadot, valamint annak a tapasztalati szórásból számított relatív bizonytalanságát az alábbi 10/d táblázat mutatja be. A próbatesteket jellemző abszorpciós együtthatót és felezési rétegvastagságot, valamint az átlagos felezési rétegvastagság becsült szórását a 10/e táblázat közli.

| Próbatest jelzete | Vastagság [cm] | Átbocsátási hányad | Relatív bizonytalanság [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| N 1/3 | 6.8 | 0.319 | 3.9 |
| N 2/3 | 6.6 | 0.321 | 5.5 |
| N 3/3 | 6.6 | 0.319 | 7.0 |

10/d táblázat

N/3 próbatestek átbocsátási hányada 137Cs sugárforrással

| Próbatest jelzete | µ [cm-1] | X1/2 [cm] |
| --- | --- | --- |
| N 1/3 | 0.168 | 4.13 |
| N 2/3 | 0.167 | 4.15 |
| N 3/3 | 0.173 | 4.01 |
| N/3 próbatestek átlagos felezési rétegvastagsága és szórása | 4.10 ± 0.08 [cm] |

10/e táblázat

N/3 próbatestek abszorpciós együtthatója és felezési rétegvastagsága 137Cs sugárforrással

# 4. értékelés, összefoglalás

A 3. fejezetben részletesen bemutatott mérési adatokból összeállított végeredményeket az alábbi 11. összefoglaló táblázatban mutatjuk be. A próbatestek jellemző adataként a felezési rétegvastagságot (X1/2 , lásd [4] egyenlet) és annak szórását közöljük.

| Próbatest jelzete | X1/2 [cm] 137Cs Eγ 0.66 MeV | X1/2 [cm] 60Co Eγ 1.25 MeV |
| --- | --- | --- |
| X.I. etalon | 5.73 ± 0.21 | 10.65 ± 0.63 |
| X.II. etalon | 4.65 ± 0.15 | 8.11 ± 0.89 |
| N1 | 3.87 ± 0.08 | 6.46 ± 0.41 |
| N2 | 3.96 ± 0.08 | 6.81 ± 0.31 |
| N3 (N1/3, N2/3, N3/3) | 4.10 ± 0.08 | 6.83 ± 0.55 |

Minél kisebb a felezési rétegvastagság, annál kedvezőbb a beton elnyelési (sugárzásgyengítő) képessége. A legjobbnak mindkét energiatartományban az N1 jelzetű próbatestek bizonyultak, ezek adatait vastagítva közöljük. Mind a három próbatest-típus előnyösebb abszorpciós tulajdonságú, mint az X II. etalon, és lényegesen jobb sugárzáselnyelő képességű, mint az X I. etalon.

A 60Co-val végzett mérések lényegesen nagyobb szórását döntően a másiknál sokkal kisebb forrásaktivitás miatti lényegesen nagyobb relatív bizonytalanságot eredményező „bomlási statisztikusság” okozta. Emellett kisebb bizonytalanság-növelő hatása van még a korábban részletesen is tárgyalt anyagi inhomogenitásnak, de ez a fenti eredményekből jól láthatóan nem változtatja meg a minősítő paraméter alapján megállapítható sorrendet.

# Irodalomjegyzék

[BENNET 04] D. J. Bennet, J. R. Thomson: The Elements of Nuclear Power (4th Ed.) Longman/Wiley, New York, 2004.

[THERMO 07] Thermo Scientific web page

http://www.thermo.com/com/cda/product/detail/1,,15715,00.html