Az elméletileg figyelembe vehető d vastagságú abszorbens mögötti sugárintenzitásra érvényes I=I0×e−μd egyenletből számított érték a gyakorlati méréseknél a B „build-up” faktorral bővül az alábbi módon:I=B×I0×e−μd

Mivel jelen mérésnél a sugárnyalábokat minden esetben kellő mértékben kollimáltuk, továbbá a forrás-detektor távolságot  minimalizáltuk a B faktor /növekedési, vagy felhalmozási tényező / gyakorlatilag 1. Ennek becsléséhez az „Ionizáló sugárzás elleni védelem Béta-, gamma-, és röntgensugárzás elleni védelem” MI 62/2-1989. Műszaki Irányelvek adatait használtuk fel.

Mérés időpontja: 2009. május 13.

Sugárforrás: Cs-137

Sugárzás energiája (γ): 670 KeV

Méréshez használt műszer: NC-483 típusú ND-493 mérőfejes 2x2 inch NaI(Tl) detektoros műszer. A műszert 500 keV vágási szinten használtuk, ami azt jelenti, hogy az 500 keV fotonenergiánál kisebb energiájú fotonokat nem detektálja a műszer. /Az így felvett háttér értékek 130-140 imp/6sec értékűek voltak, amely a „normál” háttér 8-10-ed része./

A mérés kontrolljaként  egy Fieldspec típusú in-situ gammadózisteljesítmény mérővel is elvégeztük a minták vizsgálatát. Ebben az esetben a sugárforrás dózisteljesítményének és a próbatest által gyengített dózisteljesítménynek a méréséből határoztuk meg a felező- és tizedelő rétegvastagságokat. Az eredmények gyakorlatilag megegyeznek, így csak az impulzusszám méréssel adódott eredményeket közöljük.

Ábrázoltuk a sugárzás elnyelődését a vastagság függvényében grafikonon. Mind a négy minta esetében kiszámítottuk a korrelációs együtthatókat arra vonatkozólag, hogy a vastagság az impulzus számmal milyen függvény kapcsolatban van. A számítás eredménye egybeesett a várttal: a vastagság és az impulzus szám között természetes alapú logaritmikus függvény kapcsolat áll fenn nagyon szoros korrelációt mutatva.

| Korrelációs együtthatók értékei |  |
| --- | --- |
| Minta elnevezése | ρ |
| Barit 03.30. | -0,99952 |
| Barit 04.03. | -0,99964 |
| Barit+Magnetit 03.31. | -0,99971 |
| Barit+Magnetit 04.08. | -0,99964 |

| Felező- és tizedelő rétegvastagságok Cs-137-re |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minta elnevezése | Felező rétegvastagság /cm/ | Tizedelő rétegvastagság /cm/ |
| Barit 03.30. | 3,71 | 12,33 |
| Barit 04.03. | 3,55 | 11,79 |
| Barit+Magnetit 03.31. | 3,55 | 11,79 |
| Barit+Magnetit 04.08. | 3,65 | 12,14 |
| Nomál beton /ρ=2,35 g/cm3 / | 3,8-4,1 | 12,7-13,5 |

A normál beton felező-, és tizedelő rétegvastagságait számítással, irodalmi adatokból nyert lineáris, illetve tömeggyengítési együtthatók alkalmazásával kaptuk.

Mérés időpontja: 2009. május 13.

Sugárforrás: Co-60

Sugárzás energiája (γ): 1170, 1330 KeV

Ábrázoltuk a sugárzás elnyelődését a vastagság függvényében grafikonon. Mind a négy minta esetében kiszámítottuk a korrelációs együtthatókat arra vonatkozólag, hogy a vastagság az impulzus számmal milyen függvény kapcsolatban van. A számítás eredménye egybeesett a várttal: a minta vastagság és az impulzus szám között természetes alapú logaritmikus függvény kapcsolat áll fenn nagyon szoros korrelációt mutatva.

Méréshez használt műszer: NC-483 típusú ND-493 mérőfejes 2x2 inch NaI(Tl) detektoros műszer. A műszert 900 keV vágási szinten használtuk, ami azt jelenti, hogy az 900 keV fotonenergiánál kisebb energiájú fotonokat nem detektálja a műszer. /Az így felvett háttér értékek 30-40 imp/6sec értékűek voltak, amely a „normál” háttér 30-35-öd része./

A mérés kontrolljaként  egy Fieldspec típusú in-situ gammadózisteljesítmény mérővel is elvégeztük a minták vizsgálatát. Ebben az esetben a sugárforrás dózisteljesítményének és a próbatest által gyengített dózisteljesítménynek a méréséből határoztuk meg a felező- és tizedelő rétegvastagságokat. Az eredmények gyakorlatilag megegyeznek, így csak az impulzusszám méréssel adódott eredményeket közöljük.

| Korrelációs együtthatók értékei |  |
| --- | --- |
| Minta elnevezése | ρ |
| Barit 03.30. | -0,99988 |
| Barit 04.03. | -0,99989 |
| Barit+Magnetit 03.31. | -0,99991 |
| Barit+Magnetit 04.08. | -0,99995 |

| Felező- és tizedelő rétegvastagságok Co-60-ra |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minta elnevezése | Felező rétegvastagság /cm/ | Tizedelő rétegvastagság /cm/ |
| Barit 03.30. | 5,8 | 19,27 |
| Barit 04.03. | 5,76 | 19,13 |
| Barit+Magnetit 03.31. | 5,87 | 19,51 |
| Barit+Magnetit 04.08. | 5,71 | 18,97 |

| Nomál beton /ρ=2,35 g/cm3 / | 5,11-5,45 | 17-18,1 |
| --- | --- | --- |

A normál beton felező-, és tizedelő rétegvastagságait számítással, irodalmi adatokból nyert lineáris, illetve tömeggyengítési együtthatók alkalmazásával kaptuk.

Irodalom:

„Ionizáló sugárzás elleni védelem Béta-, gamma-, és röntgensugárzás elleni védelem” MI 62/2-1989. Műszaki Irányelvek

Rózsa Sándor: Nukleáris mérések az iparban

Bódizs Dénes: Atommagsugárzások méréstechnikái

Reimann József Tóth Julianna: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika